รายละเอียดการให้บริการตรวจเช็กสภาพเครื่องและการซ่อมบำรุงรักษา

เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (ไม่รวมอะไหล่)

โรงพยาบาลนครพนม

- รายละเอียดเครื่อง

  - เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น Dimensions เลขที่เครื่อง SDM131400219

- ระยะเวลาในการบริการดูแลรักษาตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี

นับตั้งแต่วันทำสัญญาถึงวันสิ้นสุดสัญญา ซึ่งจะส่งวิศวกรที่มีความชำนาญในการบริการดูแลรักษาตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจำนวน 3 ครั้ง/ปี ซึ่งมีกำหนดการให้บริการ ดังนี้

ครั้งที่ 1 ภายใน 4 เดือนนับจากวันทำสัญญา

ครั้งที่ 2 ภายใน 8 เดือนนับจากวันทำสัญญา

ครั้งที่ 3 ภายใน 12 เดือนนับจากวันทำสัญญา

- ขั้นตอนการบริการดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ขั้นตอนในการให้บริการ ต้องส่งวิศวกรที่มีความชำนาญในการ ทำการตรวจสอบและให้บริการดังนี้

  - ตรวจเช็คการทำงานของ X-Ray Generator วัดผลปรับแต่งค่า KV, MA

  - ตรวจเช็คการทำงานของชุด Detector

  - ตรวจเช็คการทำงานของ Mode Auto Exposure Control

  - ตรวจเช็คทำความสะอาด Boards และ Connector ต่างๆ ภายในเครื่อง

  - ตรวจเช็คและปรับแต่งการทำงานของ Compression

  - ตรวจเช็คและปรับแต่งการทำงานของ C-Arm

  - ตรวจเช็คการทำงานและปรับแต่ง Collimator และ X-Ray Beam

  - ตรวจเช็คระบบ Auto Sensor ภายในเครื่อง

  - ตรวจเช็คระบบ Display ต่างๆ

  - ตรวจเช็คระดับแรงดันไฟเมน AC

  - ตรวจเช็คระดับแรงดันไฟภายในเครื่องตามจุดต่างๆ

  - ตรวจเช็คระบบระบายความร้อนของหลอด X-Ray

  - ตรวจเช็คน๊อตยึดต่างๆ

  - ตรวจเช็คการทำงานของชุด Soft Copy

  - ตรวจเช็คการทำงานของชุด Console

- ทางผู้รับจ้างจะทำการจัดส่งเอกสารรายงาน (Report) เพื่อแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ ตามเงื่อนไขดังนี้

  - รายงานการตรวจสอบ (Service Record)

  - รายงานการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ของตัวอุปกรณ์ (ถ้ามี)

  - รายงานการตรวจวัดสอบเทียบตามมาตรฐานที่กำหนด (Maintenance Checklist)

- เงื่อนไขการบริการ จะไม่ครอบคลุม อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

  - หมายเลขผลิตภัณฑ์ถูกดึงหรือถูกขีดฆ่าหรือลบออก

  - ความเสียหายที่เกิดการเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งาน หรือขาดการสนับสนุนชิ้นส่วนอะไหล่จากผู้ผลิต (Supplier) หรืออีกนัยหนึ่งคือ รุ่นของผลิตภัณฑ์ สิ้นสุดอายุของรอบการผลิตในกลุ่มสินค้า

  - ความผิดปกติที่เกิดจากอุบัติเหตุ สาเหตุภายนอกของผลิตภัณฑ์ เช่น การใช้งานที่ผิดวิธี ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า ความผันผวนของพลังงานไฟฟ้าหรือเหตุการณ์ เหตุสุดวิสัยจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ทางการเมือง เป็นต้น

  - การซ่อมแซมหรือพยายามซ่อมแซมจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทตัวแทนจำหน่าย

  - การติดตั้งผลิตภัณฑ์ ในสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับความเห็นชอบจากช่างผู้ชำนาญที่ได้รับสิทธิ์จากผู้ผลิต

  - ความเสียหายที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอะไหล่ที่ไม่สอดคล้องหรือไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานของการใช้งานอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอะไหล่ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือข้อกำหนดจากหน่วยงานรัฐหรือไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทตัวแทนจำหน่าย

- การติดต่อประสานงานหรือการขอใช้บริการต่าง ๆ

กรณีติดต่อประสานงาน หรือต้องการคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือขอใช้บริการต่างๆ ในช่วงระหว่างการรับประกัน หรือติดต่อประสานงานเรื่องข้อมูลบริการการบำรุงรักษา

ติดต่อเจ้าหน้าที่ Service Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 061-410-4999